附件2：

实验室安全操作规程

# 一、危险化学品储存与使用安全

## （一）实验室安全操作规程

1.实验室要根据本实验室的特点制定本实验室的安全和环保管理制度，并在醒目的位置张贴、悬挂。

2.实验室要详细制定紧急事故处理的应急预案并张贴、悬挂于显眼位置。

3.实验室门口应张贴安全信息牌，有危险的场所、设施、设备物品及技术操作等要有警示标志，并及时更新相关信息。

4.实验室的供排水道、电源、消防器材、应急药箱（应配备常用药品，不上锁）等必须保持完好，以便随时启用。

5.实验室内禁止存放无关物品，不准存放非实验用食物和饮料、睡觉过夜、使用化妆品、吸烟、使用可燃蚊香。严禁打闹、追逐，严禁穿露趾鞋、短裤进入实验室。

6.实验室工作人员及参加实验的人员必须认真学习实验仪器的安全技术操作规程，熟悉各仪器使用方法及注意事项。

7.实验人员进入实验室应穿着实验服，并穿戴好个人防护用具，从事化学实验时不能穿拖鞋、短裤，女士不能穿短裙、高跟鞋，并应把长发束好。与实验室工作无关的人员不得擅自进入实验室，外来单位来访人员如需进入实验室，必须经实验室负责人同意后，才能进入实验室。

8.学生应提前熟悉实验流程，并穿戴好个人防护用具，按时进入实验室，到编定位置就座，遵守纪律，保持安静。

9.实验前要先检査药品、实验用品是否齐全。若有缺损，要求补齐更换后再进行实验。实验过程中，应严格遵守操作规程，如有仪器损坏要及时报告，等候处理。

10.涉及危险化学品的实验，实验之前应认真阅读所有化学品的安全技术说明书（MSDS），了解化学品的性质，采取必要的防护措施。

11.严格按照操作规程进行操作，在不影响实验结果的前提下，尽量用危险性低的物质替代危险性高的物质，减少危险化学品的用量。

12.使用危险化学品时，不能直接接触药品、品尝药品味道、把鼻子凑到容器口嗅闻药品气味。

13.一切可产生有毒、有害、刺激性气体的操作必须在通风橱中进行，通风装置失效时禁止操作；在进行有毒、有害、有刺激性物质、有腐蚀性物质操作或开展易燃易爆等化学实验时，必须佩戴可靠的防护手套、防毒面具、防护镜、防爆面具等防护用具。

14.用试管加热液体时，不可将管口对人，以免溅出伤人。

15.将玻璃棒、玻璃管、温度计等插入或拔出胶管时均应垫有棉布，不可强行插入或拔出，以免折断伤人。

16.开启易挥发液体试剂前，应先将试剂瓶放在自来水流中冷却几分钟，开启时瓶口禁止对人。且应在通风橱中进行操作。

17.严禁在开口容器或密闭体系中用明火加热易燃溶剂，不得在烘箱内存放、烘烤易燃有机物。

18.移动、开启大瓶液体药品时，不能将瓶直接放在水泥地板上，最好用橡胶垫或草垫垫好，如果是石膏包封的应用水泡软后打开，严禁锤砸、敲打，以防破裂。

19.实验完毕，要刷洗仪器，将仪器、药品整理好，并清扫实验室。清除易燃、易爆、有毒的实验残渣，把废液、废渣按环保的相关要求收集、排放或到指定地点进行统一处理，禁止将废溶剂、反应废液向下水道倾倒，分类、收集、贮存、转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等，在没有防护的情况下，任何人不应暴露在能够或可能危害健康的环境中，衣着要求与上述实验人员一致。离开实验室前必须关闭电源、气源、水源。经教师或实验室负责人检査确认安全无误后，方能离开实验室。

20.消防器材要放在明显和便于取用的位置，不准随意移动或损坏消防器材。实验室周围的过道、应急出口等处不准堆放物品，必须保持畅通。

## （二）危险化学品储存室安全操作规程

1.危险化学品应隔开贮存于危化品专用储存室中，危化品储存室应实行双人双锁专人管理，其中剧毒品、易制爆、易制毒化学品须实行双人收发、双人保管制度。储存室门口须张贴管理负责人姓名、联系方式等信息和警示标志牌，配备可靠的安全防护用品。

2.储存室必须整洁、通风、隔热、安全、远离热源和火源。工作时须穿戴好个人防护用具（如防护服、防护手套、防毒面罩、防护眼镜等）。

3.危险化学品在入库时，管理人员必须检查登记，并建立详细台账，包括总台账、明细台账、领用台账等。

4.所有的化学品都应放置于适当的容器内，贴有明显标签。无标签或者标签无法辨认的药品都要当作危险品重新鉴别后小心处理，不可随便丢弃。

5.化学品应分类分开存放，易燃易爆品、有毒有害品、强酸与强碱腐蚀品、氧化剂与还原剂、固体与液体（同一种物质，液体可在下方）等分开存放，化学品不得叠放。

（1）易爆品：应与易燃品、氧化剂隔离存放，宜存于20℃以下，最好保存在防爆试剂柜、防爆冰箱内。

（2）易制爆危险化学品：应存放于易制爆专用储存柜内，实行双人双锁专人管理，并安装机械防盗锁（易制爆化学品储存场所应满足《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》GA1511-2018等法律、法规的要求）。

（3）剧毒品：应按照剧毒化学品“五双”制度领取和使用，不得私自存放，专柜上锁（剧毒化学品储存场所应满足《剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求》GA/1002-2012等法律、法规的要求）。

6.每个药品柜上应张贴药品清单及对应危化品种类的警示标识，并配备资料盒，用于放置危化品存放台账，MSDS（化学品安全技术说明书）及药品的放置位置图。

7.领用易燃、易爆、剧毒试剂、药品，应采取限量领用制度（按实际用量），随用随领，并要认真填写领用记录。人员出入库要填写出入库登记表，记录出入库时间。对配成液体的剧毒品，一次未使用完的，要与一般试剂分开，放入专柜并加锁，由两人负责保管。

8.搬动药品时必须轻拿轻放，严禁摔、滚、翻、掷、抛、拖拽、磨擦或撞击，以防引起爆炸或燃烧。

9.须建立并及时更新化学品存放台账，及时清理无名、废旧、过期危险化学品。对于需要报废处理的危险化学品，必须经主管部门审核、查验，并经主管领导签字确认，做好账册登记后，方可报废处理。

10.消防器材要放在明显和便于取用的位置，不准随意移动或损坏消防器材。实验室周围的过道、应急出口等处不准堆放物品，必须保持畅通。

# 二、危险化学品运输安全

(一)校外运输车辆进入学校

### 1.资质审查

（1）合同签订时审查运输或者装卸企业资质。

（2）车辆进入学校前，应审查车辆运输资质、驾驶人员、搬运、装卸作业人员、押运人员等相关人员的上岗证及资质证书。

（3）现场装卸前安全确认内容：审查车辆许可运输危化品的类别是否对应，容器是否定期进行检验，车辆（容器）外观、标识、安全防护设施及应急救援器材是否符合相关要求。

（4）不符合法律法规和相关标准要求的运输企业不得从事学校危险化学品的运输，学校不得予以装卸车。

### 2.危化品运输车辆进入学校内的管理要求

（1）学校应提前与运输服务商商定作业计划（与危废处置流程的作业计划对应），对接具体运输时间和运输流程，运输时间应避开人员密集时间段；同时应设计好运输车辆从进入校门到危险化学品储存场所的运输路线，运输应避开人员密集场所。

（2）机动车辆必须配备符合标准的防火器材，配备必要的劳动防护用品和现场急救用具。作业人员作业时，应穿戴相应的防护用具，并采取相应的人身肌体保护措施。

（3）装卸作业现场必须指定专门的人员负责监督装卸，并做好装卸作业区现场隔离措施（如拉警戒线或设置围栏隔离），并悬挂醒目警示牌，防止学生及其他无关人员进入作业区域。

（4）装卸作业完毕，必须与运输方办理书面交接手续。

（二）校内转移

### 1.基本要求

（1）作业现场应由专人负责，以防作业混乱发生事故。作业现场装卸搬运人员和机具操作人员，应严格遵守劳动纪律，服从指挥。

（2）对各种装卸设备，必须制定具体的安全技术操作规程，并由经过操作训练的专职人员操作，以防事故发生。

（3）在装卸搬运不同类别危险品操作前，必须严格执行操作规程和有关安全注意事项，预先做好准备工作，认真细致地检查装卸搬运工具及操作设备。工作完毕后，沾染在工具上面的物质必须清除，防止相互抵触的物质引起化学反应。

（4）人力装卸搬运时，应量力而行，配合协调，不可冒险违章操作。

（5）操作人员不准穿带钉子的鞋。根据不同的危险特性，应分别穿戴相应的防护用具。对有毒的腐蚀性物质更要注意，在操作一段时间后，应适当呼吸新鲜空气，避免发生中毒事故。操作完毕后，应对防护用具进行清洗或消毒，保证人身安全。

（6）装卸危险品应轻搬轻放，防止撞击、摩擦、震动、摔碰。液体铁桶包装卸垛，不宜用快速溜放办法，防止包装破损。对破损包装可以修理的，必须移至安全地点，整修后再搬运，整修时不得使用可能发生火花的工具。

（7）散落在地面上的物品，应及时清除干净。对于扫起来的危险废物专门收集，采用合适的物理或化学方法处置，以确保安全。

（8）装卸作业完毕后，应及时洗手、洗脸、漱口、淋浴。中途不得饮食、吸烟，并且必须保持现场空气流通，防止沾染皮肤，黏膜等。如装卸人员出现头晕、头痛等中毒现象，应按救护知识进行急救，严重者要立即送医院治疗。

（9）两种性能相互抵触的物质，不得同时装卸。对怕热、怕潮物质，装卸时要采取隔热、防潮措施。

### 2.各类化学品搬运装卸安全

（1）压缩气体和液化气体

①储存压缩气体和液化气体的钢瓶是压力容器，装卸搬运作业时，应用抬架或搬运车，防止撞击、拖拉、摔落，不得蹓坡滚动；

②搬运前应检查钢瓶阀门是否漏气，搬运时不要把钢瓶阀对准人身，注意防止钢瓶安全帽跌落；

③装卸有毒气体钢瓶时，应穿戴防毒用具；

④搬运氧气钢瓶时，工作服和装卸工具不得沾有油污；

⑤易燃气体严禁接触火种，在炎热的季节搬运作业应安排在早晚阴凉时进行。

（2）易燃液体

其闪点低、汽化快、蒸气压力大，又容易和空气混合成爆炸性的混合气，在空气中浓度达到一定范围时，不仅火焰能导致起火燃烧或蒸气爆炸，其他如火花、火星或发热表面都能使其燃烧或爆炸。因此，在装卸搬运作业中必须执行以下要点：

①库（箱）内装卸搬运作业前应先进行通风；

②搬运过程中不能使用黑色金属工具，必须使用时应采取可靠的防护措施；

③装卸机具应装有防止产生火花的防护装置；

④在装卸搬运时必须轻拿轻放，严禁滚动、摩擦、拖拉；

⑤夏季运输要安排在早晚阴凉时间进行，雨雪天作业要采取防滑措施。

（3）易燃固体

燃点低，对热、撞击、摩擦敏感，容易被外部火源点燃，而且燃烧迅速，并可能散发出有毒气体：

①在装卸搬运时除按易燃液体的要求处理外，其作业人员禁止穿带铁钉的鞋，不可与氧化剂、酸类物质共同搬运；

②搬运时散落在地面上和车厢内的粉末，要随即抹擦干净。装运时要捆扎牢固，使其不摇晃。

（4）遇水燃烧物质

这类物品在相互作用时发生剧烈的化学反应，放出大量的有毒气体和热量，由于反应异常迅速，反应时放出的气体和热量又多，放出来的可燃性气体能迅速地在周围空气中达到爆炸极限，一旦遇明火或由于自燃就会引起爆炸，所以在搬运装卸作业时必须执行以下要点：

①注意防水、防潮，雨雪天没有防雨设施不准作业；

②若有汗水应及时擦干，绝对不能直接接触遇水燃烧物质；

③在装卸搬运中不得翻滚、撞击、摩擦、倾倒，必须做到轻拿轻放；

④严禁滚桶、重放、撞击、摩擦，防止引起火花；

⑤操作人员必须站在桶身的侧面，避免人身冲向电石桶面或底部，以防爆炸伤人；

⑥不得与其他类别危险化学品混装混运。

（5）氧化剂

①注意防水、防潮，雨雪天没有防雨设施不准作业；

②若有汗水应及时擦干，绝对不能直接接触氧化剂物质；

③在装卸搬运中不得翻滚、撞击、摩擦、倾倒，必须做到轻拿轻放；

④严禁滚桶、重放、撞击、摩擦，防止引起火花；

⑤应单独装运，不得与酸类、有机物及自燃、易燃、遇湿易燃的物品混装混运。

（6）毒害品及腐蚀物品

尤其是剧毒物品，少量进入人体或接触皮肤，即能造成局部刺激或中毒，甚至死亡。腐蚀物品具有强烈腐蚀性，除对人体，动、植物体，纤维制品，金属等能造成破坏外，甚至会引起燃烧、爆炸。装卸搬运时必须执行以下要点：

①要严格检查包装容器是否符合规定，包装必须完好；

②作业人员必须穿戴防护服、胶手套、胶围裙、胶靴、防毒面具等；

③装卸剧毒物品时要先通风、再作业，作业区要有良好的通风设施；

④装卸要平稳，轻拿轻放，严禁肩扛、背负、冲撞、摔碰，以防止包装破损；

⑤严禁作业过程中饮食；

⑥作业完毕后必须更衣洗澡；

⑦防护用具必须清洗干净后方能再用；

⑧皮肤接触使用应急喷淋设施冲洗；

⑨腐蚀物品装载不宜过高；

⑩严禁架空堆放。

# 三、综合安全

## （一）用电基础安全

1.实验室电容量、插头插座与用电设备功率需匹配，不得私自改装；电源插座须固定。

2.实验室和电气设备应配备空气开关、漏电保护器和过流保护装置，且应满足负荷和分断要求。

3.非电气施工专业人员，切勿擅自拆、改电气线路，修理电气设备；不得私自乱拉乱接电线电缆，不得使用老化的线缆、花线和木质配电板；不要在一个电源插座上通过转换头连接过多的电器。应经常检查电线、插座和插头，一旦发现损坏要立即更换。

4.禁止多个接线板串接供电，接线板不宜直接置于地面。

5.大功率仪器（包括空调等）使用专用插座（不可使用接线板），用电负荷满足要求；长期不用时，应切断电源。

6.无人监管状态下，应切断充电器（宝）的充电电源。

7.电源插座不宜安装在水槽边，若确有需要，应增设防护挡板或防护罩。

8.电线接头绝缘可靠，无裸露连接线，地面上的线缆应有盖板或护套。

10.配电室要“五防一通”：防火、防水、防漏、防雨雪、防小动物和通风良好；配电柜/箱无物品遮挡并便于操作；配电箱、开关、插座等周围无易燃易爆物品堆放。

11.插座、插头、接线板为国家质量认证的合格产品，无烧焦变形、破损现象。

12.易燃易爆气体等特殊实验室的电器线路和用电装置应按相关规定使用防爆电气线路和装置。

13.易积水的实验场所，取消地面插座；积水时，地插须断电。

14.实验结束，切断电源。

## （二）电气安全

1.应设置漏电保护器和过流保护装置，电气设备所用的保险丝（管）的额定电流应与其负荷容量相适应，勿用其它金属线代替保险丝（片）现象。

2.各种电器设备及电线应始终保持干燥，防止浸湿，以防短路引起火灾或烧坏电气设备。

3.强电类实验必须二人以上，操作时应戴绝缘手套。

4.移动式电动工具及其开关板（箱）的电源线必须采用铜芯橡皮绝缘护套或铜芯聚氯乙烯绝缘护套软线。

5.试验室内的功能间墙面都应设有专用接地母排，并设有多点接地引出端。

6.高压、大电流等强电实验室要设定安全距离，按规定设置安全警示牌、安全信号灯、联动式警铃、门锁，有安全隔离装置或屏蔽遮栏（由金属制成，并可靠接地，高度不低于2米）；控制室（控制台）应铺橡胶、绝缘垫等。

7.强电实验室禁止存放易燃、易爆、易腐品，保持通风散热；照明灯应从总开阀上端引出，必须配备干粉灭火器、黄砂箱、铁锹等。

8.静电场所，要保持空气湿润，工作人员要穿防静电的衣服和鞋靴；禁止穿着化纤制品等服饰；禁止在充满可燃气体的环境中使用电动工具。

9.应为设备配备残余电流泄放专用的接地系统，操作结束后用多股裸线可靠接地的放电棒对仪器进行充分放电。

10.断电操作时，在电源箱处有明显警示标识，以防他人随意合闸。

11.电烙铁有专门搁架，用毕立即切断电源。

12.强磁设备应该配备与大地相连的金属屏蔽网。

## （三）消防安全

1.实验室必须存放一定数量的消防器材且放置在便于取用的醒目位置，指定专人管理，全体人员要爱护消防器材，熟知其位置和使用方法，并且按照要求定期检、更新。

2.实验室内存放的一切易燃、易爆物品（如氢气、乙醇和氧气等）必须与火源、电源保持一定的距离，不得随意堆放、使用和储存。

3.操作、倾倒易燃液体时，应远离火源。加热易燃液体必须在水浴上或密封电热板上进行，严禁使用火焰或火炉直接加热。

4.使用酒精灯时，酒精切勿装满，应不超过其容量的三分之二。灯内酒精不足四分之一容量时，应灭火后添加酒精。燃着的酒精灯应用灯帽盖灭，不可用嘴吹，以防引起灯内酒精起燃。

5.易燃液体的废液，应设置专门容器收集，以免引起爆炸事故。

6.可燃性气体（例如氢气）钢瓶与助燃气体（例如氧气）钢瓶不得混合放置，各种钢瓶不得靠近热源、明火，禁止碰撞与敲击。

7.实验室未经批准、备案，不得使用大功率用电设备，以免超出用电负荷。

8.严禁在开口窑器或密闭体系中用明火加热有机溶剂。注意:若用明火加热易燃有机溶剂，须有蒸汽冷凝装置或合适的尾气排放装置。

9.严禁将锂、钠、钾等活泼金属与水接触，废钠应用乙醇销毁。

10.可燃易燃气体钢瓶应配置报警装置，以防气体大量溢入室内，保持室内通风良好，严禁使用明火。

11.开启贮有易挥发液体的瓶盖时，须先充分冷却，然后开启。开启时瓶口应指向无人处。

12.存放药品，应将有机药品和强氧化剂（如氯酸钾、浓硝酸、过氧化物等）分开存放。

## （四）粉尘安全

1.实验室门窗框架应为金属材料制作，安全门应向外开启；应急疏散、救援通道应保持畅通，有明显禁火标识。

2.大量粉状物质的储存与使用场所，选用防爆型的电气设备、防爆灯、防爆电气开关，导线敷设应选用镀锌管，必须达到整体防爆要求。

3.粉尘加工要有除尘装置，除尘器符合防静电安全要求，除尘设施应有阻爆、隔爆、泄爆装置；使用工具具有防爆功能或不产生火花。

4.产生粉尘实验场所，必须穿防静电棉质衣服，禁止穿化纤材料制作的衣服，工作时必须佩戴防尘口罩和护耳器。

5.配备与粉尘相适应的灭火装置，禁用干粉、水剂型和泡沫型灭火器。

6.实验人员必须遵守安全操作规程，及时保养粉尘设施。

7.保证实验室（车间）粉尘浓度在爆炸下限以下。

8.粉尘浓度较高的场所，有加湿装置（喷雾）使湿度在65%以上。

附录：

实验室安全标识与平面布局图

第一章 实验室安全标识

# 一、安全标志

安全标志，实验室室内建议设置于实验室入口正对面墙体的中央，设置的高度，建议下缘距地面的高度1.3m~1.5m；室外应贴于实验室入口大门旁墙面，建议下缘距地面的高度1.3m~1.5m，外边框建议尺寸：长25cm，宽16cm；适宜的观察距离2~15米，学校可根据实际情况适当按比例调整尺寸大小以及张贴位置。参考标准：《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）、《化学品作业场所安全警示标志规范》（AQ 3047-2013）。

- 实验室化学品分类标识

1.常用标识

2.参考使用标识

（二）禁止标志

1.常用标识

2.参考使用标识

- 警告标志

1.常用标识

2.参考使用标识

- 指令标志

- 提示标识牌

- 常用标识牌组合

1.实验室常用标识牌

说明：本标识牌为组合标识牌，多个标识组合为一张

2.危险化学品储存室常用标识牌

说明：本标识牌为组合标识牌，多个标识组合为一张

- 危险废物标识牌

1.以下标签适用于室外悬挂或室外独立摆放（或树立），应按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场（GB 15562.2-1995）》规范设置。

2.以下标签适用于室外悬挂或粘贴于危险废物储存容器上，应按照《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场（GB 15562.2-1995）》规范设置。图例内的危险类别标识按危险废物性质分类，参考“（一）实验室化学品标识”章节图例使用。

（八）气瓶颜色、标识

1.气瓶颜色图示

正确识别气体钢瓶，不同种颜色标识不同。使用单位须确保采购的气体钢瓶质量可靠、标识准确完好。气瓶必须专瓶专用，不得擅自改装，保持漆色完整、清晰，详细要求参考《气瓶颜色标志》（GB/T7144-2016）。

表1常用气瓶颜色

| 气瓶名称 | 外表面颜色 | 字样 | 字样颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氢 | 淡绿 | 氢 | 红 |
| 氧 | 淡（酞）蓝 | 氧 | 黑 |
| 氨 | 淡黄 | 液氨 | 黑 |
| 氯 | 深绿 | 液氯 | 白 |
| 氮 | 黑 | 氮 | 黄 |
| 空气 | 黑 | 空气 | 白 |
| 甲烷 | 褐 | 甲烷 | 白 |
| 丙烷 | 褐 | 液化丙烷 | 白 |
| 乙烯 | 棕 | 液化乙烯 | 淡黄 |
| 甲醚 | 灰 | 液化甲醚 | 红 |
| 氩 | 灰 | 氩 | 绿 |
| 氯乙烯 | 灰 | 液化氯乙烯 | 红 |
| 硫化氢 | 白 | 液化硫化氢 | 红 |
| 碳酰二氯 | 白 | 液化光气 | 黑 |
| 二氧化碳 | 铝白 | 液化二氧化碳 | 黑 |
| 二氯二氟甲烷 | 铝白 | F-12 | 黑 |
| 液化石油气 | 银灰（民用） | 液化石油气 | 大红 |
| 乙炔 | 白 | 乙炔 不可近火 | 大红 |

第二章 平面布局图（参考示例）

（一）实验室平面布局图示例

图示说明：

①门（向疏散方向开启且应采用平开门，应根据人流安全疏散的要求设置前后门，门洞的宽度不应小于1200mm，门扇上宜设观察窗，门框上部设采光通风窗）；

②门口张贴（不被遮挡）：

A.安全责任人；B.紧急疏散图；C.风险告知书；D.实验室常用标识牌。

③灭火器（灭火器固定放置在明显、便于取用的位置）；

④视频监控装置；

⑤紧急喷淋装置;

⑥安全防护用品、急救药箱（定期检查、更换或补充）；

⑦安全出口指示灯（不能被遮挡）；

⑧消防沙（含消防铲）；

⑨防爆视频监控装置；

⑩实验室内应张贴：

A.安全操作规程；B.应急处置措施；C.警示标识。

⑪实验室通用仪器（必要时设置通风橱）；

⑫讲台；

⑬讲桌；

⑭洗眼器（小于等于8人配备1个）；

⑮废液/物收集桶（约1L，实验结束后及时处理）：

A.实验废弃液体收集容器；B.实验废弃固体收集容器。

⑯警戒线；

⑰实验室废弃物/液收集桶（25L，实验结束后及时处理）：

A.固体废物收集桶（白色）；    B.有机废液收集桶（蓝色）；

C碱性无机废液收集桶（黑色）；D.酸性无机废液收集桶（红色）。

⑱化学实验废水处理装置；

⑲防爆灯（灯具悬挂高度距实验台面不应低于1700mm，不宜用裸灯）；

⑳实体墙（⑳线内为室内，线外为室外）；

㉑窗（实验室的窗台适宜高度900mm~1000mm，实验室的窗间墙宽度不应大于1200mm。）。

⑦

⑨

⑦

⑩

⑦

⑦

⑲

实验室应保证通风良好

①

①

②

③

③

⑳

③

⑨

④

④

⑧

⑥

⑫

⑬

⑤

⑪

实  验  台

⑭

⑯

⑮

实  验  台

⑭

⑯

⑮

实  验  台

⑭

⑯

⑮

⑱

⑰

实验试剂暂存柜

㉑

㉑

⑯

注释：

1.实验室布局、具体要求详见《中小学理科实验室装备规范》（JY／T 0385-2006）、《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》和《中小学校设计规范》（GB 50099-2011）。

2.实验室通风换气：实验室、准备室的换气次数应符合GB 17226的有关要求不低于4次/h，宜采取各种有组织的自然通风措施，使室内二氧化碳浓度低于1.5‰。必要时还应采取强制置换室内污染空气的措施：采用排风扇时，排风扇应设在外墙靠地面处。风扇的中心距地面不应小于300mm。风扇漏口靠室外的一面应设挡风措施；室内的一面应设防护罩。若采用排风到桌（化学）装置时，风速应连续可调，各风罩口风速应基本一致，最大风速下可实现换气次数不低于10次/h。详见《中小学理科实验室装备规范》（JY／T 0385-2006）。

3.实验室人身安全防护用品和安全相关设施设备规格、功能等信息详见《实验室安全相关设施设备配备目录》、《实验室人身安全防护用品配备目录》。

4.现场参考图片（仅供参考）：

| 防爆灯 | 防爆监控 | 紧急喷淋装置 | 台式双口应急洗眼器 | 灭火器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

声光报警装置

气瓶存储柜示例

助推板

传感器

钢瓶固定装置

气瓶存放时，将同类气瓶装入固定架上，检查无误后，必须用气瓶固定装置锁紧气瓶（以气瓶不摇动为益）。

（二）化学品储存室平面布局图示例

⑦

⑨

⑬

⑬

⑯

⑦

⑩

⑦

⑦

⑫

⑭

储存室应有通风系统

①

①

普 通 药 品 柜

（分 类 存 放）

易 燃 易 爆 化 学 品 柜

（分 类 存 放）

⑪

强酸药品柜

⑪

强碱药品柜

⑪

易 制 爆 专 用 储 存 柜

（分 类 存 放 ）

⑪

毒害品柜

②

⑮

③

③

③

⑱

⑨

④

⑪

④

⑧

⑤

⑥

⑪

剧毒品柜

⑪

①

⑰

⑲

⑲

图示说明：

①向疏散方向开启的防盗门（装双锁）；

②门口张贴（不被遮挡）：

A.安全责任人；B.紧急疏散图；

C.风险告知书；D.危险化学品储存室常用标识牌。

③灭火器（灭火器固定放置在明显、便于取用的位置）；

④视频监控装置；

⑤紧急喷淋装置;

⑥安全防护用品、急救药箱（定期检查、更换或补充）；

⑦安全出口指示灯（不能被遮挡）；

⑧消防沙（含消防铲）；

⑨防爆视频监控装置；

⑩储存室内应张贴：

A.安全操作规程；B.应急处置措施；C.明白卡；

⑪在储存柜柜门（或柜侧）设置：

A.储存的危化品清单；B.警示标识；

C.MSDS存放盒；

⑫入侵报警系统（含报警主机）；

⑬红外感应（入侵报警系统组成部分）；

⑭出入口控制装置（门磁或门禁等）；

⑮电子巡更系统；

⑯防爆灯；

⑰防爆温湿度计；

⑱实体墙（耐火等级不低于二级）（⑱线内为室内，线外为室外）；

⑲防盗窗（另需设置金属密网）。

注释：

1.易燃易爆等危险化学品储存场所技术防范具体要求详见《中小学、幼儿园安全技术防范系统要求》（GB/T29315—2012）。

2.易制爆危险化学品储存场所具体人力防范、实体防范、技术防范等要求详见《易制爆危险化学品储存场所治安防范要求》（GA1511-2018）。

3.剧毒化学品、放射源储存场所具体人力防范、实体防范、技术防范等要求详见《剧毒化学品、放射源存放场所治安防范要求》（GA/1002-2012）。

4.储存室内监控应为防爆视频监控装置，至少能实现剧毒化学品、放射源、易制爆危险化学品存放部位的监视和回放图像应能清晰显示物品存取情况和人员活动情况。

5.学校根据储存的化学品种类分类配置相应的储存柜，储存柜种类、个数、大小根据实际情况调整。

6.安全防护用品和安全相关设施设备规格、功能等信息详见《实验室安全相关设施设备配备目录》、《实验室人身安全防护用品配备目录》。

7.化学品储存室现场参考图片（仅供参考）：

| 防盗门 | 入侵报警系统（主机、电话、红外探头、声报装置） |  | 电子巡更点 | 防爆监控 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防爆灯 | 防爆风机 | 紧急喷淋装置 | 灭火器箱 | 消防沙箱 |
| 毒害品柜 | 剧毒品柜（防盗保险柜） | 酸、碱柜（酸和碱分开柜子存放） | 易燃易爆危化品储存柜 （易制爆危化品储存柜） | 普通药品柜 |

（三）危险品废弃物储存室布局平面图示例

图示说明：

①防火门（向疏散方向开启且应采用平开门，应根据人流安全疏散的要求设置前后门，门洞的宽度不应小于1200mm）；

②门口张贴（不被遮挡）：

A.安全责任人；B.紧急疏散图；C.风险告知书；D.安全标识。

③灭火器（灭火器固定放置在明显、便于取用的位置）；

④视频监控装置；

⑤紧急喷淋装置;

⑥安全防护用品、急救药箱（定期检查、更换或补充）；

⑦安全出口指示灯（不能被遮挡）；

⑧消防沙（含消防铲）；

⑨防爆视频监控装置；

⑩室内应张贴：

A.安全操作规程；B.应急处置措施；C.警示标识；D.明白卡。

⑪电子巡更系统；

⑫已打包实验室废弃物/液放置处（根据危废收集处置单位实际处理情况调整）：

A.固体废物放置处（白色）；    B.有机废液放置处（蓝色）；

C碱性无机废液放置处（黑色）；D.酸性无机废液放置处（红色）。

⑬未打包实验室废弃物/液放置处：

A.固体废物放置处（白色）；    B.有机废液放置处（蓝色）；

C碱性无机废液放置处（黑色）；D.酸性无机废液放置处（红色）。

⑭警戒线；

⑮废弃物放置区域：

A.张贴警示标识；B.填写实验室废弃化学品收集记录表；

C.地面放置防泄漏托盘。

⑯防爆温湿度计；

⑰防爆灯；

⑱实体墙（⑱线内为室内，线外为室外）；

⑲防盗窗。

应保证室内通风良好

⑩

⑦

⑦

⑦

⑦

①

②

③

⑱

⑨

④

③

⑧

⑥

⑤

⑬

⑯

⑫

⑲

⑰

⑪

⑭

⑭

⑮

注释：

1.危险品废弃物储存室具体要求详见《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001（2013年修正））、《实验室危险废物存储环境和存储要求》。

2.危险品废弃物储存具体要求和注意事项详见《实验室废弃化学品收集技术规范》（GB/T 31190-2014）、《实验室危险废物存储环境和存储要求》，且应满足危废收集处置单位要求。

3.实验室人身安全防护用品和安全相关设施设备规格、功能等信息详见《实验室安全相关设施设备配备目录》、《实验室人身安全防护用品配备目录》。

4.现场参考图片（仅供参考）：

| 防爆灯 | 防爆监控 | 紧急喷淋装置 | 电子巡更点 | 灭火器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5.现场打包图示（可根据实际情况调整）：

图示说明：

①打包箱，一般为瓦楞纸箱/盒，箱子装满后在上面用马克笔写明危废种类，并张贴废物清单表（写明药品名、数量等信息）；

②试剂瓶（每个瓶子由一个独立的透明密实袋封口，防止药品泄漏）；

③纸箱和试剂瓶之间填充防震泡沫；

④箱子朝外的一侧张贴危废标签（请参考《实验室安全标识》），应牢固。

②

①

④

③